冠状动脉CT血流储备分数计算软件-功能要求

（一）系统技术规格及要求

系统要求：

冠状动脉CT血流储备分数计算软件是一个图像后处理分析软件，通过网络传输或者其他电子媒介可获得计算机断层扫描成像(CT)设备在造影增强下采集并重建的冠脉CT造影数据（CCTA），在系统软件上进行冠脉血管树的快速三维重建与基于CCTA数据的冠脉血流储备分数计算，计算处冠脉每个位置对应的冠脉血流储备分数数值，帮助临床医生判断是否存在心肌缺血，明确患者是否需要进一步进行介入检查和治疗。

（二）系统功能参数要求

| 模块 | 子项 | 详细要求 |
| --- | --- | --- |
| 硬件系统 | - | 1.1配备医用图像显示器1台，尺寸≥21英寸，分辨率≥1920×1080；系统内存≥32GB；显卡内存≥8G； |
|  | - | 1.2具备DICOM 3.0数据传输功能，具备USB接口、千兆以太网接口、HDMI接口等；支持多种方式的数据导入，可以从PACS系统中导入，也可通过CD、DVD或移动硬盘导入； |
| CCTA分析模块 | - | 2.1具备用户管理功能，具备授权管理功能，用户需登录后方可使用本软件，可保存分析过程与结果，重新加载后可浏览、再编辑与导出 |
|  | - | 2.2▲支持自动动态浏览影像功能 |
|  | - | 2.3支持对影像进行长度、角度、面积等测量，支持修改医院信息及logo，支持图像移动、缩放、翻页以及窗宽窗位调整 |
|  | - | 2.4▲支持一站式全流程自动分析 |
|  | - | 2.5支持三维图像剪辑功能，支持切换不同类型三维图像 |
|  | - | 2.6具备MPR、MIP及VRT等三维图像重建和显示功能 |
|  | - | 2.7具备在冠状动脉血管快速切换和导航功能 |
| 图像查看模块 | - | 3.1支持标准DICOM3.0格式的CCTA数据存储、管理、传输、浏览和分析功能（支持如GE、西门子、飞利浦、联影等） |
|  | - | 3.2系统支持MPR和三维图像查看，支持对图像基本信息的显示，如患者姓名、医院信息、检查设备等 |
|  | - | 3.3★系统支持三维图像剪辑功能，去除不必要的组织 |
|  | - | 3.4系统支持CCTA图像分割和三维重建显示 |
|  | - | 3.5可360°旋转观察重建后的血管三维图像，可快速浏览三维重建后的血管情况 |
| 血管提取模块 | - | 4.1具有CCTA图像的冠状动脉血管自动识别和提取功能 |
|  | - | 4.2支持CCTA图像进行冠状动脉血管树三维重建 |
|  | - | 4.3支持冠状动脉血管CPR重建、多角度观察及血管中心线编辑 |
|  | - | 4.4支持冠状动脉血管重命名 |
|  | - | 4.5支持删除错误识别的冠状动脉血管 |
|  | - | 4.6支持添加血管分支 |
|  | - | 4.7支持截断不需要评估的血管 |
|  | - | 4.8支持延长血管 |
|  | - | 4.9★支持编辑和修正冠脉开口位置 |
|  | - | 4.10具备直观显示已查看血管/已编辑血管功能 |
| 血管轮廓提取模块 | - | 5.1具有CCTA图像的冠状动脉血管轮廓自动识别和提取功能 |
|  | - | 5.2支持对自动分割的管腔进行冠状动脉血管sCPR重建，多角度进行查看、修改，并支持从多个等间距横断面查看血管轮廓分割，且横断面间距可调 |
|  | - | 5.3支持显示血管等效直径图 |
|  | - | 5.4具备显示/隐藏血管轮廓线功能 |
|  | - | 5.5▲对冠状动脉管腔重建的精度能达到：管腔重建精度为±0.5mm |
| 管腔调整模块 | - | 6.1▲支持调整近端正常参考血管管腔 |
|  | - | 6.2▲支持调整远端正常参考血管管腔 |
| 分析模块 | - | 7.1冠脉CT造影流体力学定量分析&计算≤10min |
|  | - | 7.2▲平台部署在医院内并在院内完成分析和出具报告，无需数据外传 |
|  | - | 7.3★具备多个病变段ΔCT血流储备分数计算和显示功能 |
|  | - | 7.4★系统具备生成所测量计算的冠状动脉血管CT血流储备分数虚拟回撤曲线功能 |
|  | - | 7.5系统支持CT血流储备分数伪彩图案的冠状动脉血管树三维重建和显示 |
|  | - | 7.6以基于压力导丝FFR作为参照，CT血流储备分数对于缺血性病变的诊断准确度≥90% |
| ★科研模块 | - | 8.1支持残余CT血流储备分数计算与定量分析，供临床医生在术前预估该病变治疗后的冠脉功能学恢复情况 |
|  | - | 8.2支持自动计算得到血管的斑块性质分析，自动赋予不同性质斑块不同的色彩标记，便于临床医生直观的根据色彩进行斑块性质的识别和诊断 |
|  | - | 自动计算斑块角度、厚度、面积，并对最严重处对应图像自动定位 |
|  | - | 8.3支持自动根据病变位置推荐支架植入位置，可手动调整虚拟支架的位置，根据残余CT血流储备分数值选择最佳的支架位置和长度（虚拟支架分析） |
|  | - | 8.4支持自动计算得到血管病变的狭窄分析 |
|  | - | 8.5支持血管中膜自动识别及手动编辑矫正 |
|  |  | 8.6可自动识别3个血管病变位置，并得到每个病变位置的压力下降情况，共临床医生分析导致心肌缺血的主要病变位置 |
|  | - | 8.7支持创建结构化报告并且允许编辑，可以自定义选择关键图像进入报告 |
| 报告模块 | - | 9.1支持自动生成CT血流储备分数报告功能 |
|  | - | 9.2支持报告导出和打印功能 |
|  | - | 9.3报告中涵盖CPR重建图像及回撤曲线等 |